全自动生免流水线主要参数需求

一、系统构成

1、实验室自动化系统包括样本前处理系统1套、在线全自动生化分析仪2台、化学发光免疫分析仪1台、在线冰箱、样本传输轨道、数据管理系统等

2、全自动样本处理系统1套，包括前处理系统的样本进样、离心、开盖等功能单元

3、在流水线前处理发生故障时，各分析仪模块可单独运行，不影响科室工作

二、样本前处理系统：1套

1.进样模块：1个

1.1 处理能力≥1000管/小时

1.2 进样量≥500管，可连续进样

1.3 支持多类型样本管，不同高度样本管可混用

1.4 支持急诊样本优先处理

2、离心模块：2个

2.1 单模块离心效率≥450管/小时，可支持多台离心模块接入流水线

2.2 单模块批次离心样本量≥80管

3、其他功能

3.1 视觉识别功能：可采集样本图像，识别样本条码信息和样本管信息，计算样本量和血清量，评估血清质量（脂血、黄疸、溶血）和样本离心状态，可设置血清质量的识别等级和异常告警范围

3.2开盖功能：开盖速度≥1000管/小时

- 在线全自动生化分析仪：2台

1、具备国产注册证；

2、处理能力：常规生化单模块测定速度≥2000测试/小时， ISE测定速度≥500测试/小时，最大可扩展为4个功能模块达到纯生化8000测试/时；

3、吸光度线性≥3.0Abs，单波长或双波长测量（≥12 个波长,范围340～800 nm）

4、具备数据处理功能，包括自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测等；

5、具备支援功能，包括再现性计算、急诊简便分析功能、运转信息管理、样品种类设置、操作员管理功能；

6、生化分析仪所有试剂通道为开放通道；

7、此次招标只针对于此套设备，后期所需试剂耗材由院方单独遴选采购。

四、化学发光免疫分析仪：1台

1、单模块检测速度≥600测试/小时

2、具有急诊优先功能

3、所有项目均采用2点校准，节省试剂

五、在线冰箱

1、标本冷库低温存储模块：温度2-8℃

2、单模块储存容量≥10000管

3、标本复检模块：支持复检标本的输入及输出

4、废弃标本处理模块：样本储存日期管理，可在设定时间处理废弃标本